附件1
兽药中非法添加四环素类药物的检查方法
1 适用范围
1.1本方法适用于麻杏石甘散、银翘散、替米考星预混剂、氟苯尼考预混剂、磺胺氯吡嗪钠可溶性粉中非法添加土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素或多西环素的检查。
1.2用于其他兽药制剂中非法添加土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素或多西环素等四环素类药物检查时，需进行空白试验和检测限测定。
2 检查方法
照高效液相色谱法（《中国兽药典》一部附录0512）测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.01mol/L草酸溶液为流动相A，乙腈为流动相B，按下表梯度洗脱；二极管阵列检测器检测，采集波长范围为200～400nm，分辨率为1.2nm；记录350nm波长处的色谱图。取土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素及多西环素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中各约含10µg的溶液，作为系统适用性溶液，取20µL注入液相色谱仪，同时记录光谱图和色谱图，出峰顺序依次为土霉素、四环素、金霉素、多西环素，相邻峰之间的分离度均应符合要求。供试品溶液中如有土霉素、四环素、金霉素或多西环素峰，与相邻峰的分离度应符合要求。
	时间（min）
	A%
	B%

	0
	90
	10

	3
	90
	10

	15
	70
	30

	20
	70
	30

	22
	90
	10


测定法 取供试品1.0g，置锥形瓶中，加0.01mol/L的盐酸溶液100 ml，超声处理5分钟，摇匀，滤过，取滤液5.0ml，加0.01mol/L盐酸溶液稀释至25ml，摇匀，作为供试品溶液。另取土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素或多西环素对照品适量，用0.01mol/L的盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中各约含10µg的溶液，作为对照品溶液。取供试品溶液和对照品溶液各20µL注入液相色谱仪，同时记录色谱图和光谱图。必要时，可调整供试品溶液或对照品溶液的浓度，使两者峰面积近似。通过与对照品溶液色谱图保留时间、光谱图的比对，确定供试品中是否含有土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素或多西环素。
3 结果判定
3.1供试品溶液色谱图中如出现与土霉素、四环素、金霉素或多西环素对照品保留时间一致的峰（差异小于等于±5%），且为单一物质峰；在规定的采集波长范围内，两者紫外光谱图匹配，且最大吸收波长一致（差异小于等于±2nm），判定为检出土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素或多西环素。
3.2 供试品溶液色谱图中峰保留时间与土霉素、四环素、金霉素或多西环素对照品峰一致，但峰面积小于检测限峰面积，判定为未检出土霉素、盐酸四环素、盐酸金霉素或多西环素。
4 检测限

本方法检测限土霉素、盐酸四环素为0.5g/kg，盐酸金霉素、多西环素为1.0g/kg。
附图1： 四环素类药物混合标准溶液色谱图

[image: image1.png]100 200 300 400 500 600 700 500 600 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

700

1200

000 2000 2100 22.




注：出峰顺序依次为：土霉素、四环素、金霉素、多西环素
附图2：四环素类药物混合标准溶液光谱图

[image: image2.png]cTC- 16786 DOC - 18.089
22 20000 22

25000 30000 35000 40000 25000 30000 35000 40000
5 16.79| 7692 18.06|

2313 bot s





附件2

兽药固体制剂中非法添加酰胺醇类药物的检查方法

1 适用范围
1.1 本方法适用于兽药固体制剂（健胃散、止痢散、球虫散、胃肠活、阿莫西林可溶性粉、氨苄西林可溶性粉、硫酸新霉素可溶性粉、盐酸大观霉素林可霉素可溶性粉、盐酸土霉素预混剂、注射用盐酸土霉素、盐酸金霉素可溶性粉、酒石酸泰乐菌素可溶性粉、硫酸红霉素可溶性粉、替米考星预混剂、盐酸林可霉素可溶性粉、硫酸粘菌素可溶性粉、恩诺沙星可溶性粉、盐酸环丙沙星可溶性粉、氧氟沙星可溶性粉、盐酸环丙沙星小檗碱预混剂、阿苯达唑伊维菌素预混剂、阿维菌素粉、地克珠利预混剂、维生素C可溶性粉、复方维生素B可溶性粉）中非法添加的酰胺醇类药物（甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素）的检查。
1.2 用于其它兽药固体制剂药物中非法添加酰胺醇类药物（甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素）检查时，需要进行空白试验和系统适用性试验，供试品溶液中甲砜霉素、氟苯尼考和氯霉素色谱峰与相邻的色谱峰分离度应符合要求。必要时可采用二极管阵列检测器进行峰纯度检测。
2 检查方法  
照高效液相色谱法（《中国兽药典》2015版一部附录0512）。
色谱条件与系统适用性 用十八烷基键合硅胶为填充剂（Waters Atlantis T3 4.6mm×250mm, 5µm,或其他等效的色谱柱）；以甲醇为流动相A，以乙腈为流动相B，水为流动相C，流速为1ml/min，按下表进行洗脱；二极管阵列检测器检测，采集波长范围为190nm~400nm，分辨率为1.2nm，分别记录224nm和278nm波长处的色谱图。
	时间（分钟）
	流动相A（%）
	流动相B（%）
	流动相C（%）

	0
	13
	12
	75

	12
	13
	12
	75

	26
	0
	40
	60

	30
	13
	12
	75

	35
	13
	12
	75


分别取甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素对照品适量，加40%甲醇溶液超声使溶解，制成每1ml中各含约50µg的溶液，作为系统适用性溶液。取10µl注入高效液相色谱仪，记录色谱图和光谱图。甲砜霉素、氟苯尼考和氯霉素之间的分离度应符合要求。
测定法  取供试品约0.5g，精密加入40%的甲醇溶液50ml，超声15分钟，摇匀，6000转/分钟，离心5分钟；取上清液1.0ml置10ml量瓶中，加40%甲醇溶液稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。分别取甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素对照品适量，加40%甲醇溶液超声使溶解，制成每1ml中各含约50µg的溶液，作为对照品溶液。取供试品溶液和对照品溶液各10µl，分别注入高效液相色谱仪，同时记录色谱图和光谱图。必要时，可调整供试品溶液或对照品溶液的浓度，使两者峰面积近似。通过与对照品溶液色谱图保留时间、光谱图的对比，确定供试品中是否含有甲砜霉素、氟苯尼考和氯霉素。
3 结果判定
3.1供试品色谱图中如出现与相应对照品保留时间一致的峰（差异小于等于±5%），且为单一物质峰；在规定的采集波长范围内，两者紫外光谱图匹配，且最大吸收波长一致（差异小于等于±2nm），判定为检出为甲砜霉素、氟苯尼考或氯霉素。
3.2 供试品溶液色谱图中峰保留时间与相应对照品峰相同，但峰面积小于检测限峰面积，判定为未检出甲砜霉素、氟苯尼考或氯霉素。
4 检测限
本方法甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素检测限为4g/kg。
附图1： 酰胺醇类药物混合标准溶液224nm和278nm色谱图
[image: image4.png]



注：1、上图为224nm色谱图，下图为278nm色谱图；
2、出峰顺序为甲砜霉素、氟苯尼考、氯霉素
附图2：酰胺醇类药物混合标准溶液光谱图
[image: image3.emf]nm

220 240 260 280 300 320 340 360 380

mAU

0

10

20

30

40

50

60

70

80

*DAD1, 9.321 (86.8 mAU, - ) Ref=9.001 & 9.701 属于 20161205000034.D甲砜霉素光谱图

< 225.2

[image: image5.png]20161205000034.0

~“DADT. 19.074 (555 mAU. - ) Ref=18.894 & 19,594,

i 224
= A

10

B A N T )





[image: image6.png]20161205000034.0

“DADT. 24.234 (840 mAU. - ) Ref=23.908 & 24554,

78 fERREE

37.2

B A N T N TN





_1667046032

_1667046033

